## 修改历史
修改历史
编号 | 日期 | 版本号 | 作者 | 修改说明
1 | 2019.10.21 | V1.0.0 | 李永全 | 增加各板的版本号查询指令

## 位置调教 0x
序号 | 分类 | 电机 | 动作 | 发送 | 发送参数 | 执行完毕返回 | 备注
| 理杯机01 | 位置调教 | 根据参数调节某个位置 | EB 90 01 01 XX | XX: 01：抓手在暂存盘位置 02：抓手在温育盘位置 03：抓手在清洗盘位置 04：抓手在扔管位置 05: 理杯块位置 | EB 90 01 A0
|  | 电机动作 | 根据参数动作某个电机 | EB 90 01 02 XX aa bb cc dd | XX： 01：理杯块电机 02：暂存盘电机 03：垂直电机 04：旋转电机 aa bb cc dd：电机动作步数
|  | 复位 | 根据参数复位某电机 | EB 90 01 03 XX | XX： 00：模块复位 01：理杯块电机复位 02：暂存盘电机复位 03：垂直电机复位 04：旋转电机复位
|  | 保存位置 | 保存全部位置 | EB 90 01 13
| 加样机 02 | 混合位置调教 | 根据参数调节某个位置 | EB 90 02 A1 01 XX | XX: 0-7 依次是 温育盘，清洗杯，S,稀释液，R3,R2,R1,磁珠 0
|  | 模块复位 | 模块复位 | eb 90 02 00
|  | 旋转轴电机 01 | 复位 | EB 90 02 01 00
|  |  | 增减步数 | EB 90 02 01 10 aa bb cc dd | aa bb cc dd步数 |  | 步数不要超过30000
|  |  | 保存位置 | EB 90 02 01 13
|  | 垂直电机 02 | 复位 | EB 90 02 02 00
|  |  | 增减步数 | EB 90 02 02 10 aa bb cc dd
|  |  | 保存位置 | EB 90 02 02 13
|  | 样品盘电机 03 | 复位 | EB 90 02 03 00
|  |  | 增减步数 | EB 90 02 03 10 aa bb cc dd
|  |  | 保存位置 | EB 90 02 03 13
|  | 试剂盘电机 04 | 复位 | EB 90 02 04 00
|  |  | 增减步数 | EB 90 02 04 10 aa bb cc dd
|  |  | 保存位置 | EB 90 02 04 13
| 清洗 03 | 复位 | 清洗模块复位 | EB 90 03 00 00
|  |  | Z轴电机 01 | EB 90 03 00 01
|  |  | 清洗盘 02 | EB 90 03 00 02
|  |  | 压杯电机 03 | EB 90 03 00 03
|  | 混合位置调教 | 根据参数调节某个位置 | EB 90 03 01 AA | 1：压杯开始位置，Z轴在夹管最低位； 2:压杯最低位置，z轴在夹管开始位； 3:清洗盘初始位置
|  | 单独位置调教 | Z轴电机 | EB 90 03 02 01 aa bb cc dd
|  |  | 清洗盘 02 | EB 90 03 02 02 aa bb cc dd
|  |  | 压杯电机03 | EB 90 03 02 03 aa bb cc dd
|  |  | 注液量（蠕动泵） 04 | EB 90 03 02 04 aa bb cc dd
|  | 保存 |  | EB 90 03 03 00 | 此命令会保存当前混合位置调教的所有位置
| 温育盘04 | 位置调教 | 根据参数调节某个位置 | EB 90 04 01 XX | XX: 1：压杯开始位置，Z轴在夹管最低位 2：压杯最低位置 3：温育盘初始位置
|  | 电机动作 | 根据参数动作某个电机 | EB 90 04 02 XX aa bb cc dd | XX： 01：温育盘电机 02：垂直电机 03：压杯电机 aa bb cc dd：电机动作步数
|  | 复位 | 根据参数复位某电机 | EB 90 04 03 XX | XX： 00：模块复位 01：温育盘电机复位 02：垂直电机复位 03：压杯电机复位
|  | 保存位置 | 保存全部位置 | EB 90 04 13
| 调试 | E2写入测试 | E2工装写入测试 | EB 90 F0 01 AA BB CC DD | AA:模块 01：通信板 02：清洗板 03：计数器板 04：理杯机板 05：加样板 06：液位探测板 07：加热板 08：制冷板 09：温育板 BB: 00:代表E2测试 CC DD：写入任意十六进制测试参数 | EB 90 01 A0 CC DD
|  | 泵阀调试 | 泵阀工装调试 | EB 90 F0 01 AA BB CC DD EE FF | AA：模块 02：清洗板 BB： 01：蠕动泵 02：计量泵 03：混匀电机 CC DD EE FF：动作步数 | EB 90 01 A0
[5 empty] | AA：模块 03：计数器板 BB： 01：读数 | EB 90 01 A0 … CC DD EE FF
[5 empty] | AA：模块 05：加样板 BB： 01：齿轮泵 02：隔膜泵 03：电磁阀 04：托马斯泵 CC DD EE FF：动作步数 | EB 90 01 A0
[5 empty] | AA：模块 09：温育板 BB： 01：混匀电机 CC DD EE FF：动作步数 | EB 90 01 A0

## 维护保养 11
序号 | 分类 | 动作 |  | 发送 | 参数意义 |  |  |  | 发送参数 | 执行完毕返回 | 备注
1 | 理杯机01 | 抓手旋转 |  | EB 90 11 01 01 AA 00 00 | AA： 01：旋转到暂存盘位置 02：旋转到温育盘位置 03：旋转到清洗盘位置 04：旋转到扔管位置 |  |  |  |  | EB 90 11 A0
2 |  | 抓手垂直 |  | EB 90 11 01 02 AA 00 00 | AA： 30：升到光电开关位置 31：在当前位置下降
3 |  | 抓手开合 |  | EB 90 11 01 03 AA 00 00 | AA： 30：抓手闭合 31：抓手张开
4 |  | 理杯块位置 |  | EB 90 11 01 04 AA 00 00 | AA： 30：理杯块运行到最低点 31：理杯块运行到最高点
5 |  | 暂存盘转动 |  | EB 90 11 01 05 AA 00 00 | AA：暂存盘转动AA孔，AA大于0
6 |  | 查询理杯机是否有管 |  | EB 90 11 01 06 00 00 00 | [5 empty] | EB 90 11 AF 01 06 aa | aa：FF表示有管，00表示无管
|  | 抓手复位 |  | EB 90 11 01 10 00 00 00 | 抓手复位 |  |  |  |  | EB 90 11 A0
7 | 加样机 02 | 加样臂垂直11 |  | EB 90 11 02 11 AA 00 00 | AA表示上OR下 | AA:40表示升到光电 41表示当前位置下降 |  |  |  | EB 90 11 A0
8 |  | 加样臂旋转12 |  | EB 90 11 02 12 AA 00 00 | AA代表调试哪个位置,范围0-7 | 0-7依次是 温育盘，清洗，S,R3,R2,R1,磁珠
9 |  | RS盘转动13 |  | EB 90 11 02 13 AA BB CC | AA表示盘圈 BB代表孔位 CC代表扫描开关 | AA:2表示样本，其余是试剂 BB看各自多少孔 CC：00表示普通转动，31表示转动后停止扫描，32单次触发，30连续触发 | 2018-11-28修改
10 |  | 柱塞泵位置14 |  | EB 90 11 02 14 AA BB 00 | AABB代表ul数值。 | 0-350 AA高位 BB低位
11 |  | 混匀盘正反转15 |  | EB 90 11 02 15 AA 00 00 | AA表示正转还是反转 | 40表示正传 41表示翻转
12 | 清洗盘 03 | Z轴电机 | 吸液及夹管开始，最低位置 | EB 90 11 03 31 AA 00 00 |  | AA:30表示吸液夹管开始位置 31表示吸液夹管最低位 |  | Z轴电机 | 12 03 00 00 00 00 00 00
13 |  | 压杯电机 | 压杯开始，最低位置 | EB 90 11 03 32 AA |  | AA:30表示压杯开始位置 31表示压杯最低位置 |  | 压杯电机 | 14 03 00 00 00 00 00 00
10 |  | 清洗泵14 |  | EB 90 11 03 14 AA BB 00 | AABB代表ul数值。 | 0-350 AA高位 BB低位
|  | 混匀电机 |  | EB 90 11 03 33 AA |  | AA：01表示正转 02表示反转
14 | 温育盘温控 04 | 加热打开 |  | EB 90 11 04 00 | [5 empty] | EB 90 11 A0
15 |  | 加热关闭 |  | EB 90 11 04 01
16 |  | 设置校准值 |  | EB 90 11 04 03 aa bb cc dd |  | aabbccdd:温度参数，float型参数分4字节发送
17 |  | 查询温度 |  | EB 90 11 04 04 | [5 empty] | EB 90 11 AF 04 04 00 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
18 |  | 查询校准值 |  | EB 90 11 04 06 | [5 empty] | EB 90 11 AF 04 06 00 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
19 | 清洗盘温控 05 | 加热打开 |  | EB 90 11 05 00 | [5 empty] | EB 90 11 A0
20 |  | 加热关闭 |  | EB 90 11 05 01
21 |  | 设置校准值 |  | EB 90 11 05 03 aa bb cc dd |  | aabbccdd:温度参数，float型参数分4字节发送
22 |  | 查询温度 |  | EB 90 11 05 04 | [5 empty] | EB 90 11 AF 05 04 00 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
23 |  | 查询校准值 |  | EB 90 11 05 06 | [5 empty] | EB 90 11 AF 05 06 00 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
24 | 清洗管路 06 | 加热打开 |  | EB 90 11 06 00 | [5 empty] | EB 90 11 A0
25 |  | 加热关闭 |  | EB 90 11 06 01
26 |  | 设置校准值 |  | EB 90 11 06 03 aa bb cc dd |  | aabbccdd:温度参数，float型参数分4字节发送
27 |  | 查询温度 |  | EB 90 11 06 04 | [5 empty] | EB 90 11 AF 06 0400 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
28 |  | 查询校准值 |  | EB 90 11 06 06 | [5 empty] | EB 90 11 AF 06 0600 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
29 |  | 选择清洗管路 |  | EB 90 11 0B AA BB |  | AA:00 直接灌注 01灌注压杯 BB:0为抽液；1,2,3选择某个清洗管路 |  |  |  | EB 90 11 A0
30 | 底物管路 07 | 加热打开 |  | EB 90 11 07 00 | [5 empty] | EB 90 11 A0
31 |  | 加热关闭 |  | EB 90 11 07 01
32 |  | 设置校准值 |  | EB 90 11 07 03 aa bb cc dd |  | aabbccdd:温度参数，float型参数分4字节发送
33 |  | 查询温度 |  | EB 90 11 07 04 | [5 empty] | EB 90 11 AF 07 0400 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
34 |  | 查询校准值 |  | EB 90 11 07 06 | [5 empty] | EB 90 11 AF 07 0600 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
35 |  | 底物灌注 |  | EB 90 11 07 07
36 | 运行灯 08 | 打开 |  | EB 90 11 08 00 | [5 empty] | EB 90 11 A0 | 已去掉运行灯
37 |  | 关闭 |  | EB 90 11 08 01
| 试剂盘 | 设置校准值 |  | EB 90 11 08 03 aa bb cc dd |  | aabbccdd:温度参数，float型参数分4字节发送 |  |  |  | EB 90 11 A0
|  | 查询温度 |  | EB 90 11 08 04 | [5 empty] | EB 90 11 AF 08 04 00 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
|  | 查询校准值 |  | EB 90 11 08 06 | [5 empty] | EB 90 11 AF 08 06 00 00 00 00 00 00 aa bb cc dd
38 | 报警 09 | 打开 |  | EB 90 11 09 00
39 |  | 关闭 |  | EB 90 11 09 01
40 |  | 液路桶 液位查询 |  | EB 90 11 09 02 | [5 empty] | EB 90 11 AF 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa | aa: 按bit表示。异常位是0，正常是1。bit7(磁珠液）；bit6(管路液)；bit5(废液）；bit4(废管)；bit3();
41 | 温育盘0a | [8 empty] | EB 90 11 A0
42 |  | 混匀臂上下 |  | EB 90 11 0a 02 aa |  | AA:30表示升到光电 31表示当前位置下降
43 |  | 压杯电机上下 |  | EB 90 11 0a 03 aa |  | 30表示归零（提起 31表示压杯
44 |  | 混匀电机启停 |  | EB 90 11 0a 04 aa |  | AA:31表示停止 30表示转动
45 |  | 查询固件版本号 |  | EB 90 11 FF 00 | [5 empty] | EB 90 11 AF 00+结果
46 |  | 查询液位 |  | EB 90 11 FF 29 | [5 empty] | EB 90 11 AF 29+结果

## 样本检测 31
|  | 步骤 | 发送 | 指令收到返回 | 执行完毕返回 | 参数 | 备注
样本检测31 | 理杯机01 | 夹新管到温育盘,01 | EB 90 31 01 01 aa | EB 90 00 | EB 90 31 A1 LL | aa：温育盘孔号
|  | 温育盘夹管到清洗盘，02 | EB 90 31 01 02 aa |  |  | aa：温育盘孔号 | 夹到清洗盘直接夹到取放管位置即可
|  | 清洗盘夹管到温育盘,03 | EB 90 31 01 03 aa bb |  |  | aa：温育盘孔号 bb：01 二步法第四次抽液位置 02 取放管位置 | 二步法的夹管到温育盘后需转回原位置
|  | 清洗盘扔废管,04 | EB 90 31 01 04 aa |  |  | aa：读数完成29号位置：01 注液1位置：02 注液2位置：03 注液3位置：04 加底物位置：05 取放管位置：06 抽液4位置：07 | 扔完废管后清洗盘需转回原位置（取放管位置扔废管无需转回原位置）
|  | 温育盘扔废管,05 | EB 90 31 01 05 aa |  |  | aa：温育盘孔号 | 温育盘有异常管等会用到
|  | 夹新管到清洗盘,06 | EB 90 31 01 06 |  |  |  | 底物性能测试、清洗测试会用到
|  | 暂存盘到扔管位，07 | EB 90 31 01 07 |  |  | LL:某位1表示正常，0表示异常 bit7：抓空 bit6：取管时撞管 bit5：放管时撞管 bit3：理杯机缺管 bit2-bit0：无关位，一直为1
|  | 清洗盘实验复位返回 | EB 90 31 01 08 |  | EB 90 31 A1 FF
| 加液02 | 加样（加未稀释的样本），01 | EB 90 31 02 01 aa bb cc |  | EB 90 31 A2 LL MM NN | aa：样本盘取样孔号:0x01-0x3C bb：温育盘孔号:0x01-0x50 cc: 样本体积
|  | 加稀释的样本，02 | EB 90 31 02 02 aa bb cc |  |  | aa:温育盘取样孔号:0x01-0x50 bb:温育盘加样孔号：0x01-0x50 cc: 样本体积
|  | 加R1，03 | EB 90 31 02 03 aa bb cc dd ee |  |  | aa:试剂盘取R1位置：0x01-0x14 bb:温育盘加样孔号：0x01-0x50 cc:试剂体积 ddee:剩余体积 单位微升，dd高位，ee低位
|  | 加R2，04 | EB 90 31 02 04 aa bb cc dd ee |  |  | aa:试剂盘取R2位置：0x01-0x14 bb:温育盘加样孔号：0x01-0x50 cc:试剂体积 ddee:剩余体积 | 加完R2需混匀
|  | 加R3，05 | EB 90 31 02 05 aa bb cc dd ee |  |  | aa:试剂盘取稀释液位置：0x01-0x14 bb:温育盘加样孔号：0x01-0x50 cc：试剂体积 ddee:剩余体积
|  | 加稀释液，06 | EB 90 31 02 06 aa bb cc dd ee |  |  | aa:试剂盘取稀释液位置：0x01-0x14 bb:温育盘加样孔号：0x01-0x50 cc：试剂体积 ddee:剩余体积
|  | 加磁珠,07 | EB 90 31 02 07 aa bb cc dd ee |  |  | aa:试剂盘取磁珠位置：0x01-0x14 bb:温育盘加样孔号：0x01-0x50 cc:试剂体积 ddee:剩余体积 | 加完磁珠需混匀
|  | 加样管路灌注，08 | EB 90 31 02 08
|  | 试剂盘某孔号转到试剂装载（卸载）位，09 | EB 90 31 02 09 aa |  |  | aa:试剂盘位置 0x01-0x14
|  | 样本盘某孔位装到样本装载（卸载）位，0a | EB 90 31 02 0a aa |  |  | aa:样本盘孔号:0x01-0x3C
LL:某bit位是1表示正常。是0表示异常。bit7(撞针），bit6() MM,NN:表示探针探测液面的高度。高位+低位
|  | RS盘是否装载完成 | EB 90 31 02 0b HH 00 00 |  |  | HH表示试剂是否装载完成 | B0表示完成；B1表示正在装载
| 清洗03 | 清洗盘旋转孔位，01 | EB 90 31 03 01 aa |  | EB 90 31 A3 | aa：个数，0xE2-0x1E，符号数-30~30
|  | 孔x转到取放管位置，02 | EB 90 31 03 02 aa |  |  | aa:清洗盘孔号 0x01-0x1E
|  | 吸液 注液 03 加底物 读数 | EB 90 31 03 03 aa bc de fg |  |  | aa:抽液位置是否有管，00无管，01有管 b：第一个注液针下是否有管，0无管，1有管 c：第二个注液针下是否有管，0无管，1有管 d：第三个注液针下是否有管，0无管，1有管 e：底物液是否有管，0无管，1有管 f：底物管路选择，1第一管路，2第二管路 g：读数位置是否有管，0无管，1有管 | 有读数时返回指令返回读数数据
| 温育盘04 | 混匀温育盘某杯子 | EB 90 31 04 01 aa |  | EB 90 31 A4 | aa：温育盘孔号
说明：上位机发送16字节，下位机返数16字节、长度不足0补齐

## 初始化
初始化
| 步骤 | PC发送 | 发送参数 | PC接收 | 接收参数 | 备注
1 | PC发送握手命令 | EB 90 F1 01 | 无 | EB 90 F1 01 HH II JJ KK LL MM | 包括几个模块： HH 计数器模组 II:加样机模组 JJ：理杯机模组 KK:清洗模组 LL：报警模组 MM：温育盘模组 | FF表示正常 00表示异常
2 | PC发送初始化命令 | EB 90 F1 02 | 无 | EB 90 F1 02 00 II JJ KK MM | II：加样模块光电信号 bit0:样品盘光电开关 bit1:试剂盘光电开关 bit2:垂直臂光电开关 bit3:旋转臂光电开关 bit4:柱塞泵光电开关 JJ：理杯机模块光电信号 bit0：理杯块光电开关 bit1：暂存盘光电开关 bit2：垂直光电开关 bit3：旋转光电开关 bit4：抓手光电开关 bit5：抓空光电开关 KK：清洗模块光电信号 bit0:清洗盘光电开关 bit1:压杯光电开关 bit2:垂直光电开关 bit3:计量泵光电开关 MM：温育盘模块光电信号 bit0：温育盘光电开关 bit1：垂直光电开关 bit2：压杯光电开关 备注：1为正常，0为失常 | 动作完成后返数
3 | 保持连接 | EB 90 F1 03 |  | EB 90 A1 03
4 | 版本号获取 | EB 90 11 FF 0X | 0X: 计数器模组：01 通讯：02 抓手模组：03 加样机：04 清洗模组：05 报警模组：06 制冷模组：07 温育模块：08 | EB 90 11 FF 0X MM NN | 0X:查询的板子序号 MM:版本号 NN:版本号 | MM NN是版本号。NN代表小改动，MM是大改动。 0X：是接收到的模组序号参数0X，收到01返回01.

## 射频
序号 | 分类 | 动作 |  | 发送 | 参数意义 |  | 发送参数 | 执行完毕返回 | 备注
| SP |  | 关闭自动扫描 | EB 90 CA F1 01 |  |  |  | EB 90 CA F1 FF
|  | 读（读卡器） | 试剂信息 | EB 90 CA 01 01 |  |  |  | EB 90 CA A1 + Length + XX
|  |  | 试剂流程 | EB 90 CA 01 02
|  |  | 定标浓度1234 | EB 90 CA 01 03 01
|  |  | 定标浓度567 | EB 90 CA 01 03 02
|  |  | 发光值曲线12 | EB 90 CA 01 04 01
|  |  | 发光值曲线34 | EB 90 CA 01 04 02
|  |  | 发光值曲线56 | EB 90 CA 01 04 03
|  |  | 发光值曲线7 | EB 90 CA 01 04 04
|  |  | 配套质控1（低浓度） | EB 90 CA 01 05 01
|  |  | 配套质控2（高浓度） | EB 90 CA 01 05 02
|  | 写（工装） | 试剂信息 | EB 90 CA 11 + Length + XX | Length是XX(数据)的字节长度 | XX是数据 |  | EB 90 CA 1A FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|  |  | 试剂流程 | EB 90 CA 12 + Length + XX
|  |  | 定标浓度1234 | EB 90 CA 13 + Length + XX
|  |  | 定标浓度567 | EB 90 CA 14 + Length + XX
|  |  | 发光值曲线12 | EB 90 CA 15 + Length + XX
|  |  | 发光值曲线34 | EB 90 CA 16 + Length + XX
|  |  | 发光值曲线56 | EB 90 CA 17 + Length + XX
|  |  | 发光值曲线7 | EB 90 CA 18 + Length + XX
|  |  | 配套质控1（低浓度） | EB 90 CA 19 + Length + XX
|  |  | 配套质控2（高浓度） | EB 90 CA 1A + Length + XX
| 样本扫码 | 读 |  | EB 90 CA 02 |  |  |  | EB 90 CA A2 + Length + XX